## DXB_2020y01m14d15h23m05s_DXB_23
传感器测量曲线校准报告 NO.
客户名称： | 国防科技大学智能科学学院
间隙测量系统型号： | BCMS2000
间隙测量系统编号： | 422409002
标定台编号： | SM-BCB-01
标定地点： | 善测
时间: | 20250903
操作者: | YWP
传感器型号: | ECP150 2401900001
模块编号: | C02-7E7-172
叶片型号: | 测试叶片
试验型号: | 实验室标定
拟合阶数: | 5
公式形式: | 1/V
底噪电平(mV): | 0
拟合多项式结果
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
0.098057 | -0.88169 | 3.0811 | -5.4302 | 5.736 | -0.87277
拟合误差结果
Vraw(V) | Err(mm) | X(mm) | Model(mm) |  | 1/V
4.508 | -0.013976 | 0.15 | 0.16398 |  | 0.22183
3.704 | 0.0038854 | 0.34 | 0.33611 |  | 0.26998
3.06 | 0.010343 | 0.53 | 0.51966 |  | 0.3268
2.543 | 0.0096665 | 0.72 | 0.71033 |  | 0.39324
2.118 | 0.0022737 | 0.91 | 0.90773 |  | 0.47214
1.775 | -0.0029492 | 1.1 | 1.1029 |  | 0.56338
1.488 | -0.0083571 | 1.29 | 1.2984 |  | 0.67204
1.253 | -0.0066334 | 1.48 | 1.4866 |  | 0.79808
1.053 | -0.0047201 | 1.67 | 1.6747 |  | 0.94967
0.894 | 0.0072793 | 1.86 | 1.8527 |  | 1.1186
0.755 | 0.0061775 | 2.05 | 2.0438 |  | 1.3245
0.642 | 7.0115e-06 | 2.24 | 2.24 |  | 1.5576
0.554 | 0.0018993 | 2.43 | 2.4281 |  | 1.8051
0.471 | -0.010373 | 2.62 | 2.6304 |  | 2.1231
0.401 | 0.0067736 | 2.81 | 2.8032 |  | 2.4938
0.343 | -0.0012972 | 3 | 3.0013 |  | 2.9155
拟合公式 | y=A5x^5+A4x^4+A3x^3+A2x^2+A1x+A0 , x=1/v
阶数 | A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | A0
系数 | 0.098057 | -0.88169 | 3.0811 | -5.4302 | 5.736 | -0.87277
批准 | 善测（天津）科技有限公司