## DXB_2020y01m14d15h23m05s_DXB_23
传感器测量曲线校准报告 NO.
客户名称： | 国防科技大学智能科学学院
间隙测量系统型号： | BCMS2000
间隙测量系统编号： | 422409002
标定台编号： | SM-BCB-01
标定地点： | 善测
时间: | 20250903
操作者: | YWP
传感器型号: | ECP150 2401900002
模块编号: | C02-7E7-170
叶片型号: | 测试叶片
试验型号: | 实验室标定
拟合阶数: | 5
公式形式: | 1/V
底噪电平(mV): | 0
拟合多项式结果
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
0.011313 | -0.15415 | 0.8249 | -2.2496 | 3.7129 | -0.83672
拟合误差结果
Vraw(V) | Err(mm) | X(mm) | Model(mm) |  | 1/V
3.06 | -0.013475 | 0.15 | 0.16347 |  | 0.3268
2.5 | 0.0025264 | 0.34 | 0.33747 |  | 0.4
2.061 | 0.0088225 | 0.53 | 0.52118 |  | 0.4852
1.719 | 0.01259 | 0.72 | 0.70741 |  | 0.58173
1.43 | 0.0032507 | 0.91 | 0.90675 |  | 0.6993
1.202 | -0.00086598 | 1.1 | 1.1009 |  | 0.83195
1.008 | -0.0096791 | 1.29 | 1.2997 |  | 0.99206
0.85 | -0.011205 | 1.48 | 1.4912 |  | 1.1765
0.719 | -0.007079 | 1.67 | 1.6771 |  | 1.3908
0.613 | 0.0062653 | 1.86 | 1.8537 |  | 1.6313
0.524 | 0.018931 | 2.05 | 2.0311 |  | 1.9084
0.438 | -0.00445 | 2.24 | 2.2444 |  | 2.2831
0.376 | -0.006781 | 2.43 | 2.4368 |  | 2.6596
0.325 | -0.0024775 | 2.62 | 2.6225 |  | 3.0769
0.279 | 0.0047347 | 2.81 | 2.8053 |  | 3.5842
0.239 | -0.0011078 | 3 | 3.0011 |  | 4.1841
拟合公式 | y=A5x^5+A4x^4+A3x^3+A2x^2+A1x+A0 , x=1/v
阶数 | A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | A0
系数 | 0.011313 | -0.15415 | 0.8249 | -2.2496 | 3.7129 | -0.83672
批准 | 善测（天津）科技有限公司