## DXB_2020y01m14d15h23m05s_DXB_23
传感器测量曲线校准报告 NO.
客户名称： | 国防科技大学智能科学学院
间隙测量系统型号： | BCMS2000
间隙测量系统编号： | 422409002
标定台编号： | SM-BCB-01
标定地点： | 善测
时间: | 20250903
操作者: | YWP
传感器型号: | ECP150 2401900003
模块编号: | C02-7E7-171
叶片型号: | 测试叶片
试验型号: | 实验室标定
拟合阶数: | 5
公式形式: | 1/V
底噪电平(mV): | 0
拟合多项式结果
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
0.00026131 | -0.0069916 | 0.074636 | -0.42316 | 1.5505 | -0.77533
拟合误差结果
Vraw(V) | Err(mm) | X(mm) | Model(mm) |  | 1/V
1.371 | -0.0075036 | 0.15 | 0.1575 |  | 0.72939
1.094 | -0.00066594 | 0.34 | 0.34067 |  | 0.91408
0.892 | 0.0043583 | 0.53 | 0.52564 |  | 1.1211
0.735 | 0.0038843 | 0.72 | 0.71612 |  | 1.3605
0.619 | 0.014944 | 0.91 | 0.89506 |  | 1.6155
0.512 | -0.00052195 | 1.1 | 1.1005 |  | 1.9531
0.427 | -0.011704 | 1.29 | 1.3017 |  | 2.3419
0.362 | -0.0068988 | 1.48 | 1.4869 |  | 2.7624
0.304 | -0.014755 | 1.67 | 1.6848 |  | 3.2895
0.262 | 0.0041256 | 1.86 | 1.8559 |  | 3.8168
0.228 | 0.031095 | 2.05 | 2.0189 |  | 4.386
0.186 | -0.020181 | 2.24 | 2.2602 |  | 5.3763
0.161 | 0.0058026 | 2.43 | 2.4242 |  | 6.2112
0.132 | -0.0069638 | 2.62 | 2.627 |  | 7.5758
0.115 | 0.0083184 | 2.81 | 2.8017 |  | 8.6957
0.106 | -0.0033343 | 3 | 3.0033 |  | 9.434
拟合公式 | y=A5x^5+A4x^4+A3x^3+A2x^2+A1x+A0 , x=1/v
阶数 | A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | A0
系数 | 0.00026131 | -0.0069916 | 0.074636 | -0.42316 | 1.5505 | -0.77533
批准 | 善测（天津）科技有限公司